##

|  |
| --- |
| 试验实训设备维修清单 |
| 实训室门牌号 | 实训室名称 | 仪器设备名称 | 数量 | 故障描述 | 维修价格 |
| B105 | 界限含水量室 | 液塑限联合测定仪 | 7 | 不能开机、锥尖掉落、水平台不能调动升降 | 560 |
| B207 | 水泥强度室 | 电脑全自动水泥抗折抗压试验机 | 1 | 抗压夹具松动 | 200 |
| B207 | 水泥强度室 | 电脑全自动水泥抗折抗压试验机 | 1 | 不过载，碰到试块弹回 | 1200 |
| C111 | 混凝土实训室 | 搅拌机 |  | 1台电机损坏 | 550 |
| A104 | 混凝土实训室 | 搅拌机 |  | 6个挡料板 | 300 |
| C107 | 力学二室 | 微机伺服万能试验机 | 2 | 开机后无法控制夹具 | 800 |
| A409 | Evd室 | 落锤式弯沉仪 | 1 | 搬运锁螺钉无法拔出，导致落锤不能到位 | 300 |
| C102 | 击实实验室 | 电动脱模器 | 4 | 试验台不能升降 立柱盖顶不平 影响脱模 | 300 |
| c102 | 击实实验室 | 电动脱模器 | 1 | 电源插头损坏 | 100 |
| B106 | 水泥胶砂试件成型室 | 胶砂搅拌机 | 2 | 1.搅拌叶片不转 | 500 |
| 2.程序紊乱，接触不良 |
| B106 | 水泥胶砂试件成型室 | 振实台 | 2 | 1.电源损坏2.控制器损坏 | 300 |
|
| B106 | 水泥胶砂试件成型室 | 搅拌机 | 5 | 保养 | 600 |
| 振实台 | 4 |
| B108 | 水泥稠度室 | 水泥净浆搅拌机 | 5 | 1.不能自动 | 350 |
| 2.控制器不好使 |
| 3.保养 |
| B107 | 水泥流动度室 | 水泥胶砂搅拌机 | 1 | 电机损坏 | 400 |
| 5台搅拌机需要保养，6台跳桌需要保养 |
| A507 | 沥青针入度室 | 沥青针入度仪 | 2 | 试杆下落不顺畅 | 300 |
| b110 | 水泥细度室 | 负压筛析仪 | 1 | 压力上不去 | 350 |
| B111 | 粗集料室 | 振摆仪 | 6 | 6台检测，1个控制盒，1个控制钮 | 350 |
| A107 | 钢筋实训室 | 拉力机 | 2 | 搬工作台，调试机器，铁网开口。 | 600 |
| A107 | 钢筋实训室 | 拉力机 | 5 | 5台打点机换头 | 300 |
|  |  |
|  |  |  |  | 价格 | 8360 |