附件：            仪器维修项目二明细

| 仪器维修清单(2021年6月) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实训室 | 位置 | 需维修的仪器设备名称 | 损坏情况描述 | 试验教师 | 备注 |
| 1 | B106 | 5工位 | 水泥胶砂搅拌机 | 搅拌叶片不转 | 马平 | 换轮 |
| 2 | B106 | 3工位 | 振实台 | 缺支撑棍（需焊接） | 马平 |  |
| 3 | B107 | 2工位 | 水泥胶砂搅拌机 | 操纵杆损坏 | 马平 |  |
| 4 | B107 | 2工位 | 插座 | 损坏 | 马平 |  |
| 5 | B107 | 2工位 | 水泥胶砂流动度仪 | 控制器损坏 | 马平 |  |
| 6 | B107 | 5工位 | 水泥胶砂搅拌机 | 搅拌叶片不转 | 马平 | 换轮 |
| 7 | B108 | 1工位 | 水泥净浆搅拌机 | 自动不好使 | 马平 |  |
| 8 | B108 | 1工位 | 水泥净浆搅拌机 | 缺叶片 | 马平 |  |
| 9 | B108 | 3工位 | 水泥净浆搅拌机 | 叶片掉落，控制器不好使 | 马平 |  |
| 10 | B108 | 2工位 | 水泥净浆搅拌机 | 自动不好使，操纵杆损坏 | 马平 |  |
| 11 | B108 | 6工位 | 水泥净浆搅拌机控制器 | 损坏 | 马平 |  |
| 12 | B110 |  | 负压筛析仪 | 吸尘管损坏 | 马平 |  |
| 13 | B111 | 6工位 | 震筛机 | 漏油 | 卜春玲 |  |
| 14 | B207 | 2工位 | 电脑全自动水泥抗折抗压试验机 | 试件已破坏，油缸继续上升不停 | 孙龙梅 |  |
| 15 | B207 | 3工位 | 电脑全自动水泥抗折抗压试验机 | 试件已破坏，油缸继续上升不停 | 孙龙梅 |  |
| 16 | B207 | 5工位 | 电脑全自动水泥抗折抗压试验机 | 抗压夹具不完整，没装设备操作程序 | 孙龙梅 |  |
| 17 | C102 | 1工位 | 脱膜机 | 齿轮损坏，不能升降。 | 孙宇 |  |
| 18 | A507 | 3台 | 针入度仪 | 电子指示器不读数 | 任喜媛 |  |
| 19 | A411 | 7台 | 平板载荷仪K30 | 油缸漏油，需更换密封件 | 李建军 |  |
| 20 | A501 | 6台 | 洛氏硬度仪HR150A | 维护保养，精度校准 | 李建军 |  |
| 21 | A502 | 5台 | 洛氏硬度仪THE300 | 维护保养，精度校准 | 李建军 |  |
| 22 | A107 | 4台 | 力学拉力实验机 | 启动按钮开关、夹具松紧系统调试 | 王果成 |  |
| 23 | C105 | 2台 | 压力机 | 更换限位杆 | 卜春玲 |  |
| 24 | C111 | 5台 | 混凝土搅拌机 | 大赛设备维修调试 | 孙龙梅 |  |
| 25 |  |  | 试验大赛需要仪器维修3天全天在现场（具体时间待定） |  |  |  |